## Slide 1
建筑材料不燃性实验
自动化测控系统研究与实现
.NET 8 · WinForms · SQLite · OxyPlot · EPPlus · MathNet.Numerics
西南石油大学 · 计算机与软件学院 · 软件工程2024级
ISO
11820
2026
Non-combustibility
汇报人：罗凌岚

## Slide 2
汇报大纲
CONTENTS
2
01
研究背景与意义
研究背景、国内外现状、研究目标
02
相关技术与理论
温控算法、稳定性判断、开发技术
03
系统总体设计
架构设计、状态机、数据库、功能模块
04
系统详细设计与实现
服务端实现、客户端实现、仿真模式
05
系统测试与总结
功能测试、实验数据、总结与展望
汇报人：王家豪

## Slide 3
01
研究背景与意义
BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
3
汇报人：王家豪

## Slide 4
1. 研究背景与意义 · 研究背景
Chapter 1
4
研究背景
建筑材料防火安全性能是构筑社会公共安全防线的基石
不燃性是评价建筑材料防火等级最基础、最重要的性能指标
ISO 11820-2020 标准规定：750C 高温条件下连续稳定10分钟
传统人工测试模式效率低、过程可控性不强、数据一致性不佳
传统人工测试的痛点
操作人员需全程密切关注并手动调节，劳动强度极大
凭经验判断温度稳定，难以实现高精度控制
人工记录和计算数据效率低，容易引入主观误差
无法满足 ISO 11820-2020 对过程控制精度的严格条件
研究目标
开发一套严格依照 ISO 11820-2020 国际标准、能替代人工操作达成全流程自动化控制的测控系统，以大幅提升建筑材料不燃性测试的效率、准确性以及数据规范性。
汇报人：王家豪

## Slide 5
1. 研究背景与意义 · 国内外现状
Chapter 1
5
CN
国内研究现状
GB/T 5464-2010 标准为实验搭建了基础框架
自动化程度较低，主要依赖人工操作
有学者探索测试设备改进：自动定位传感器
模块化设计提升了试验稳定性
但在 C# 高级语言开发的智能测控方面案例较少
难以满足实时数据分析和远程监控的需求
EU
国外研究现状
欧美主导，聚焦智能化与自动化技术深度整合
数据驱动方法突显自动化系统在提升精度的必要性
AI/ML/DL 技术在建筑4.0中广泛应用
NIST 提出融合红外热成像的动态监测平台
但缺乏针对 ISO 11820 标准的定制化方案
面临高成本和数据兼容性挑战
汇报人：王家豪

## Slide 6
1. 研究背景与意义 · 研究意义
Chapter 1
6
本研究的核心价值
T
技术层面
为类似标准检测方法的自动化改造 提供可复用的技术框架和工程范例
D
数据层面
标准化、结构化数据为实验室信息化 管理与材料性能大数据分析奠定基础
E
效率层面
试验效率提升3-5倍，人工干预时间 从3-4小时减少到约10分钟
I
行业层面
推动检测行业从经验判断朝 数据驱动转型升级
研究方法
运用工业测控技术和现代软件工程方法，基于 .NET 8 框架与 WinForms 三层架构，集成状态机模式、多阶段自适应温控算法和线性拟合稳定性判断算法，设计并实现一套针对建筑材料不燃性试验的自动化测控系统。
汇报人：王家豪

## Slide 7
02
相关技术与理论
KEY TECHNOLOGIES AND THEORIES
7
汇报人：王家豪

## Slide 8
2. 关键技术 · 多阶段自适应温控算法
Chapter 2
8
算法核心思想
采用分段逼近、平滑过渡的控制策略
升温过程划分为五个逻辑阶段
各阶段运用不同的功率输出策略
融合开环响应快与闭环精度高的优势
温度区间 | 功率策略 | 控制方式
室温~300C | 30% 额定功率(软启动) | 开环
300~500C | 50% 额定功率 | 开环
500~600C | 70% 额定功率 | 开环
600~700C | 90% 额定功率 | 开环
>700C | 切换 PID 闭环 | 闭环
K
模式切换
当炉温突破 700C 阈值后执行关键模式切换
通过 Modbus 协议向 PID 控制器写入目标温度
将控制权移交至硬件 PID 闭环控制器
V
算法优势
最大超调量仅 2.1C（全功率方案为 32.6C）
稳态波动范围 +-0.5C 以内
升温速度与超调抑制之间取得最优平衡
汇报人：chaoxingstar

## Slide 9
2. 关键技术 · 温度稳定性自动判断
Chapter 2
9
数学基础：最小二乘线性回归
动态滑动窗口：存储最近10分钟温度数据（600采样点）
采样周期 800ms，每分钟调用 CheckStartCriteria()
使用 MathNet.Numerics 库的 Fit.Line() 函数
计算拟合直线斜率，得到温度漂移量
三重条件联合判定
判据 | 条件 | ISO标准要求
温度范围 | T in [745, 755] | 目标温度 +-5C
温度漂移 | Drift<=2.0C/10min | <=2C/10min
温度偏差 | Tmax-Tavg<=1.0C | <=1C
L
持续性验证机制
每项条件维护独立倒计时计数器(初始600)
条件满足则计数器减1，否则重置为600
三个计数器同时归零才判定稳定
M
线性拟合 vs 其他方法
极差法：对单次野值极其敏感
方差法：无法识别缓慢单调漂移
线性拟合：抗干扰性 + 趋势敏感性
S
核心优势
将ISO标准定性要求转化为精确数学模型
全自动、客观、连续验证
汇报人：chaoxingstar

## Slide 10
2. 关键技术 · 开发技术栈
Chapter 2
10
.N
.NET 8 / C# 10
跨平台高性能框架
WinForms 桌面客户端
异步编程模型
OP
OxyPlot 2.1.2
实时温度曲线绘制
10分钟滑动窗口
自适应数据抽稀
SQ
SQLite + EF Core
轻量级嵌入式数据库
6张核心业务表
ORM 对象关系映射
EP
EPPlus + PDFsharp
Excel 格式化报表
PDF 正式报告
CSV 原始数据
MN
MathNet.Numerics
线性回归分析
温度漂移计算
数值计算库
SR
Serilog 4.0
结构化日志记录
文件滚动存储
故障追踪审计
汇报人：王家豪

## Slide 11
2. 关键技术 · 通信协议与设计模式
Chapter 2
11
MB
Modbus RTU 通信协议
工业标准串行通信协议，广泛应用于温控设备
功能码 0x03：读取寄存器（温度数据）
功能码 0x06：写入寄存器（目标温度、控制模式）
FluentModbus 库封装，超时重试 + 异常处理
SM
状态机设计模式
将复杂试验流程离散为有限个状态
状态间转换由明确定义的事件触发
确保试验严格按 ISO 11820 标准步骤执行
代码结构清晰，可维护性好，易于扩展
AR
三层架构设计
表示层：WinForms UI 界面
业务逻辑层：状态机 + 算法
数据访问层：SQLite + EF Core
高内聚、低耦合
TS
线程安全机制
后台线程驱动数据采集（800ms）
MainForm 通过 InvokeRequired 检测
Invoke 安全调度 UI 更新
RuntimeSnapshot 不可变快照
SIM
仿真测试支持
虚拟串口 + Modbus Slave 模拟器
无需物理硬件即可完整测试
分层可配置仿真开关
极大降低开发验证成本
汇报人：王家豪

## Slide 12
2. 关键技术 · 核心技术体系
Chapter 2
12
核心技术体系总览
多阶段自适应 温控算法
室温->750C 五阶段功率控制 + PID 闭环切换
线性拟合 稳定性判断
MathNet.Numerics 三重条件联合判定 600秒持续验证
状态机 流程控制
5状态精确建模 自动迁移+回退 ISO标准严格执行
Modbus RTU 硬件通信
PID温控器通信 传感器数据采集 超时重试容错
数据持久化 与报表
SQLite 6张表 CSV/Excel/PDF 自动化报告生成
技术选型理由
.NET 8：统一平台，高性能运行时，跨平台支持
WinForms：成熟桌面GUI框架，控件丰富
SQLite：轻量嵌入式，无需独立服务
OxyPlot：高性能图表库，支持实时数据流
MathNet.Numerics：权威数值计算库
EPPlus/PDFsharp：成熟Office文档生成方案
Serilog：结构化日志，多目标输出
FluentModbus：简洁的Modbus协议封装
汇报人：王家豪

## Slide 13
03
系统总体设计
SYSTEM ARCHITECTURE DESIGN
13
汇报人：王家豪

## Slide 14
3. 系统总体设计 · 系统架构
Chapter 3
14
四层技术架构
表示层 (UI)
WinForms 图形界面 · 温度曲线 · 状态显示
业务逻辑层
TestController 状态机 · 温控算法 · 稳定性判断
数据访问层
SQLite + EF Core · 数据持久化 · 导出服务
硬件抽象层
Modbus RTU · PID控制器 · 传感器采集 · 仿真引擎
Core 零外部依赖 | UI 不写业务逻辑 | 共享契约跨层交互
汇报人：王家豪

## Slide 15
3. 系统总体设计 · 状态机设计
Chapter 3
15
Idle
空闲
>
Preparing
升温中
>
Ready
就绪
>
Recording
记录中
>
Complete
完成
<-- 温度波动时自动回退
状态转换规则
Idle -> Preparing：操作员点击[开始升温]，启动多阶段功率控制
Preparing -> Ready：温度稳定（三重条件连续满足），系统自动转换
Ready -> Preparing：温度波动超出稳定范围，自动回退重新升温
Ready -> Recording：操作员点击[开始记录]，记录恒定功率并开始计时
Recording -> Complete：用户手动停止 或 自动终止（30-60分钟检查点）
📷
（此处需要插上试验流程状态机图 —— 对应论文图5-1）
汇报人：chaoxingstar

## Slide 16
3. 系统总体设计 · 数据库设计
Chapter 3
16
SQLite 6 张核心表
表名 | 用途 | 关键字段
operators | 操作员账号 | id, username, pwd, role
apparatus | 试验设备 | id, name, model, serial_number
productmaster | 产品信息 | id, product_code, product_name
testmaster | 试验主记录 | productid+testid(PK), testdate
sensors | 传感器配置 | id, name, type, channel
CalibrationRecords | 校准记录 | id, sensor_id(FK), result_json
SD
种子数据
admin / 123456（管理员）
experimenter / 123456（试验员）
ER
ER关系
Testmaster <-> Productmaster 一对多
ProductId 外键关联
HL
设计亮点
配置驱动数据库路径
UI层零SQL代码
📷
汇报人：userswdrs

## Slide 17
3. 系统总体设计 · 功能模块
Chapter 3
17
TQ
试验管理控制
状态机驱动全流程 自动升温->稳定判断-> 数据记录->报告生成
TC
智能温度控制
多阶段自适应算法 + PID闭环控制 750C +-0.5C 精度
DQ
数据采集与处理
800ms高频采集 双缓冲区策略 内存缓存+数据库
UI
用户交互
实时曲线可视化 状态驱动UI 角色权限管理
RP
报告自动生成
Excel格式化报表 PDF正式报告 CSV原始数据
CL
校准系统
炉壁9点温度校验 中心轴15点扫描 校准前置管理
汇报人：王家豪

## Slide 18
04
系统详细设计与实现
SYSTEM IMPLEMENTATION
18
汇报人：chaoxingstar

## Slide 19
4. 系统实现 · 数据采集服务
Chapter 4
19
DaqWorker -- 800ms 数据引擎
独立后台线程，800ms 固定周期轮询
调用 TestController.Tick() 统一调度
SensorSimulator 计算仿真温度数据
AccumulateSensorData() 累积传感器缓冲
EvaluateAutoTransitions() 状态自动迁移
BuildSnapshot() 构建 RuntimeSnapshot 广播
数据流架构
DaqWorker (800ms)
>
TestController .Tick()
>
SensorSim .Update()
>
BuildSnap ()
>
DataBroadcast 事件
CM
通信容错机制
FluentModbus 库封装 Modbus RTU 协议
超时重试机制（默认1000ms）
异常捕获与结构化日志记录
5C
5通道温度采集
TF1 — 炉壁热电偶1（蓝色曲线）
TF2 — 炉壁热电偶2（红色曲线）
TS/TC — 试样表面/中心热电偶
汇报人：chaoxingstar

## Slide 20
4. 系统实现 · 试验流程控制
Chapter 4
20
TestController -- 状态机控制器
TestState 枚举驱动 5 种状态
Tick() 方法：800ms 统一调度入口
EvaluateAutoTransitions()：自动判断迁移条件
CheckAutoTermination()：自动终止判断
Ready -> Preparing 自动回退机制
lock 保证线程安全
自动终止条件
30分钟检查点：温漂<=0.5C/10min -> 提前终止
35/40/45/50/55分钟检查点：同上条件
60分钟：无条件终止
温漂由 MathNet.Numerics 线性回归计算
CP
恒定功率计算
Ready 状态记录 PID 输出值
最多缓存 600 个采样点
StartRecording 时取平均值
作为 Recording 阶段恒定功率
SB
传感器数据缓冲
SensorDataBuffer 累积时序数据
每 Tick 追加 SensorDataRecord
含12通道值 + 时间戳
供导出模块读取完整试验数据
LOG
状态转换日志
每次转换生成 SystemMessage
含时间戳 + 转换原因
通过广播推送至 UI
底部日志区实时显示
汇报人：chaoxingstar

## Slide 21
4. 系统实现 · 智能温控算法
Chapter 4
21
SensorSimulator -- 仿真引擎
升温阶段 (Preparing)
线性递增 step=Rate*0.8 TF1/TF2同步
稳定阶段 (Ready)
钳位目标温度 +随机噪声 模拟真实波动
记录阶段 (Recording)
炉温恒定 表面温/中心温 指数逼近炉温
冷却阶段 (Cooling)
指数衰减 自然散热模拟 回落至安全温度
温漂计算：MathNet.Numerics 线性回归
最近20个采样点用于线性回归
Fit.Line(times, temps) -> (intercept, slope)
slope 即为温漂速率（C/s）
乘以600得到10分钟漂移量
稳定性判断：温度范围 + 持续稳定计数
IsTemperatureStable()：+-3C 阈值判断
连续4次稳定 -> 触发 Ready 状态
仿真参数从 appsettings.json 读取
汇报人：chaoxingstar

## Slide 22
4. 系统实现 · 客户端界面
Chapter 4
22
WinForms 客户端核心功能
RT
实时监控
OxyPlot温度曲线 10分钟滑动窗口 800ms刷新周期
FC
流程控制
状态驱动按钮矩阵 ButtonStateMatrix 防误操作设计
AU
权限管理
角色登录认证 admin/experimenter SHA256密码哈希
CL
校准面板
炉壁9点校验 中心轴15点扫描 校准前置管理
TS
线程安全设计
InvokeRequired + Invoke 安全调度
HL
界面设计亮点
OxyPlot 四通道实时温度曲线
📷
📷
汇报人：Nlpexi-e

## Slide 23
4. 系统实现 · 数据管理与导出
Chapter 4
23
数据持久化流程
实时数据 -> 内存缓冲 -> 异步批量写入 SQLite
CsvSampleWriter 同时输出 CSV 文件备份
路径格式：TestData/{productid}/{testid}/sensor_data.csv
TestRecordCoordinator 统一组织保存逻辑
保存后 flag 置位，防止重复覆盖
多格式导出
CSV
CSV 导出
原始传感器时序数据
XLS
Excel 导出
EPPlus 格式化报表
PDF
PDF 导出
PDFsharp正式报告
HQ
HistoryCoordinator
按日期范围、产品编号、操作员多条件查询
查看试验详细温度数据，一键重新生成报告
TR
试验记录管理
TestRecordDialog 录入火焰现象、质量损失等
自动计算质量损失率、温升等指标
汇报人：Y-Yunye

## Slide 24
4. 系统实现 · 仿真测试框架
Chapter 4
24
分层可配置仿真开关
模式 | EnableSim | SimSensors | SimPid | 说明
全硬件 | false | - | - | 连接真实硬件设备
全仿真 | true | true | true | 无需任何物理设备
半实物A | true | true | false | 仿真温度+真实PID
半实物B | true | false | true | 真实温度+仿真PID
CFG
配置驱动（appsettings.json）
Simulation 节点：仿真参数（目标温度、升温速率）
Hardware 节点：硬件参数（恒定功率、PID温度）
运行时修改参数无需重启应用
VL
仿真测试价值
开发阶段：无需硬件即可完整测试核心业务逻辑
培训阶段：安全环境供操作员学习使用
汇报人：Y-Yunye

## Slide 25
5. 系统测试与总结
Chapter 5
25
三层测试体系
UI 自动化 FlaUI
桌面自动化验收 TC01-TC10
集成测试 xUnit
数据库 CSV 导出链路 历史查询
单元测试 xUnit
状态机 仿真计算 按钮矩阵 认证 配置
项目成果与总结
>> 全流程自动化：状态机驱动5状态精确流转
>> 智能温控：多阶段自适应 + PID闭环
>> 稳定性判断：线性拟合 + 三重条件
>> 实时可视化：OxyPlot 4通道温度曲线
>> 多格式导出：CSV/Excel/PDF 一键输出
>> 仿真框架：分层开关，脱机测试
未来展望
架构演进：向云端化、Web/移动端发展 | 智能升级：引入机器学习预测材料不燃性等级 | 平台扩展：模块化架构兼容 ISO 1716 等更多测试标准
汇报人：王家豪

## Slide 26
敬请各位老师批评指正
Thank You for Your Guidance
建筑材料不燃性实验自动化测控系统研究与实现
指导教师：肖斌教授 西南石油大学 · 计算机与软件学院 · 软件工程2024级
ISO
11820
2026
汇报人：王家豪